## Sheet1
Klinička bolnica „Sveti Duh“
Zagreb, Sveti Duh 64
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Neinvazivni respirator za novorođenčad
Naziv i oznaka proizvoda i naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: __________________________________________________________________________ Kataloški broj: _______________
R.b. | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Redni broj stranice ponude kataloga, proizvođačkog prospekta ili brošure na kojoj se nalazi tražena karakteristika (obvezno upisati)
0 | 1 | 2
Uređaj za neinvazivnu ventilaciju novorođenčadi i nedonoščadi (nCPAP)
1.1. | Načini, tipovi i oblici neinvazivne strojne potpore:
1.1.1. | nCPAP
1.1.2. | BiPhasic/duoPAP
1.1.3. | tlak na 2 nivoa ili odgovarajući
1.1.4. | sinkronizirana nCPAP ventilacija pomoću senzora protoka
1.2. | Terapija visokim protokom putem nazalne kanile
1.3. | Automatska kontrola oksigenacije u zatvorenom krugu
1.4. | Glavne karakteristike uređaja:
1.4.1. | Automatska kompenzacija puštanja ("leak-a")
1.4.2. | Automatska prilagodba protoka do maksimalno 25%
1.4.3. | Automatska kalibracija senzora kisika, samo 21 vol% ili 21 vol% i 100 vol%
1.5. | Manevar inspiratornog zadržavanja
1.5.1. | Inspiratorno zadržavanje 2 – 30 sek
1.6. | Ispiranje kisikom (O2 Flush) 23%- 100%
1.6.1. | uz mogućnost podešenja vremena trajanja 30, 60, 20 sekundi ili odgovarajuće
1.7. | Električno kontrolirani protokometar
1.8. | Integrirani mješač kisika i zraka
1.9. | Podešavanje isporučenog kisika 21% - 100%
1.10. | Trajanje interne baterije u slučaju ispada glavnog napona ili kod transporta, minimalno 3 sata
1.11. | Postavke ventilacije:
1.11.1. | Inspiratorno vrijeme 0.15-15 sek.
1.11.2. | Frekvencija duoPAP 2-60/min
1.11.3. | CPAP 2-13 mbar
1.12. | duoPAP/BiPhasic ili odgovarajući 5-15 mbar
1.13. | Podešavanje isporučenog kisika 21% - 100%
1.14. | Terapija visokim protokom 0-30 lit/min
1.15. | Monitoring i alarmi:
1.15.1. | Zaslon u boji TFT
1.15.2. | minimalne dijagonale 14 cm
1.15.3. | osjetljiv na dodir
1.15.4. | CPAP tlak nizak
1.15.5. | Tlak u dišnim putevima, visok/nizak
1.15.6. | Koncentracija isporučenog kisika
1.15.7. | Vremensko stanje interne baterije
1.15.8. | Trendovi minimalno 5 dana
1.15.9. | Prikaz krivulje tlaka, pletizmografa
1.16. | Ostale karakteristike:
1.16.1. | Aktivni ovlaživač sa servo regulacijom temperature s odgovarajućim priborom opremljen u kompletu za rad
1.16.2. | Pokretno podvozje s nosačem za aktivni ovlaživač, nosačem otopina i košaricom
1.16.3 | Napajanje zrakom i kisikom iz centralnog dovoda medicinskih plinova s cijevima kisik i zrak, dužine 3 metra
1.16.4. | Pacijent sustav, grijani u kompletu s nazalnim maskama, nosnicama, kapicama i generatorom za 3 pacijenta
| U ____________________________, ___________2020. | Za ponuditelja
_________________________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)